## 上下肢通讯协议总表
标题 | 内容 | [7 empty] | 是否需要待回复
启动前参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 帧头 | 长度 | 配置命令 | 状态控制 | 训练部位 | 训练模式 | 痉挛开关 | 痉挛灵敏度
| 0xAB | 13 | 0x01 | 0:停止 1:启动 2:暂停 3:继续 | 0:上肢 1:下肢 2:上下肢 | 0：被动（可切主动） 1：主动（可切被动） 2：助力 3：等速（可切被动） 4：上下协同被动 5：上肢带下肢 6：下肢带上肢 7：自由训练 8：FES训练 9：单独主动 | 0：关 1：开 | 1 - 3档 | Y
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 配置功率 | 换向时间 | 协同相位值 | 默认方向 | 默认速度 | 默认阻力 | 痉挛后方向 | 校验和
| 0 - 2：低中高 | 0（无实际意义） | 0：0度 1：180度 | 0：逆向 1：正向 | 2 - 60rpm | 0 - 29Nm | 0-停止 1-正向 2-逆向 | 0
17
帧尾
0xCD
实时调节（修订） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 帧头 | 长度 | 配置命令 | 设定参数 | 设定值 | NC | 校验和 | 帧尾 | Y
| 0xAB | 4 | 0x02 | 0x01(阻力) | 0 - 20档 | 0 | 0 | 0xCD
|  |  |  | 0x02(被动转速) | 0 - 60rpm
|  |  |  | 0x03(痉挛等级) | 1 - 6档
|  |  |  | 0x04(手动换向） | 自动调整为反方向
|  |  |  | 0x05(FES频率） | 10-100 | 通道(1-8)
|  |  |  | 0x06(FES强度） | 0-140
|  |  |  | 0x07(FES宽度） | 50-100
|  |  |  | 0x08(等速转速) | 0 - 60rpm | 0
|  |  |  | 0x09(协同限速) | 1～60rpm
|  |  |  | 0x10(痉挛确认通知) | 0
上位机下发心跳指令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 在系统运行过程中全程发送（启动前、启动后），便于下位机做正常连接判断
| 帧头 | 长度 | 配置命令 | NC1 | NC2 | NC3 | 校验和 | 帧尾
| 0xAB | 4 | 0x05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0xCD
下位机回复心跳指令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 帧头 | 长度 | 配置命令 | NC1 | NC2 | NC3 | 校验和 | 帧尾
| 0xBA | 4 | 0x02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0xDC
写入设备序列号指令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 帧头 | 长度 | 配置命令 | 序列号 |  |  | 校验和 | 帧尾
| 0xAB | 4 | 0x06 |  |  |  | 0 | 0xCD
写设备序列号回复指令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 帧头 | 长度 | 配置命令 | 写入状态 | NC1 | NC2 | 校验和 | 帧尾
| 0xBA | 4 | 0x03 | 0-成功，1-失败 | 0 | 0 | 0 | 0xDC
读取设备序列号指令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 帧头 | 长度 | 配置命令 | NC | NC | NC | 校验和 | 帧尾
| 0xAB | 4 | 0x07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0xCD
读设备序列号回复指令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 帧头 | 长度 | 配置命令 | 序列号 |  |  | 校验和 | 帧尾
| 0xBA | 4 | 0x04 |  |  |  | 0 | 0xDC
下位机上传 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8～9
| 帧头 | 长度 | 指令 | 当前模式 | 实时方向 | 下肢速度 | 上肢速度 | 左手位置
| 0xBA | N | 0x00：启动前 0x01：启动后 | 0：被动 1：主动 2：助力 3：等速 4：上下协同被动 5：上肢带下肢 6：下肢带上肢 7：自由训练 8：FES训练 | 0:反 1:正 | 0 - 99rpm | 0 - 99rpm | 0 - 360度 | 这个传输的频率是多少？20Hz
| 10～11 | 12～13 | 14～15 | 16 | 17 | 18～19 | 20～21 | 22
| 左脚位置 | 右手位置 | 右脚位置 | 上肢平衡度 | 下肢平衡度 | 上肢圈数 | 下肢圈数 | 急停触发
| 0 - 360度 | 0 - 360度 | 0 - 360度 | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - ∞ | 0 - ∞ | 1：触发 0：未触发
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27-30 | 31-34 | 35 | 36
| 痉挛触发 | 系统故障 | 血氧数据 | 过速保护 | 功率 | 能量 | 校验 | 帧尾
| 1：触发 0：未触发 | FES级故障代码 主板故障代码 | 待定 | 0：正常 1：触发 | 4位字节有效值（数据类型int?） | 4位字节有效值（数据类型int?） | 0 | 0xDC
电刺激 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 帧头 | 长度 | 配置命令 | FES通道启停 | 通道1强度 | 通道2强度 | 通道3强度 | 通道4强度
| 0xAB | N | 0x03 | 启停： 0x01:通道1开启 0x02:通道2开启 0x04:通道3开启 0x08:通道4开启 0x10:通道5开启 0x20:通道6开启 0x40:通道7开启 0x80:通道8开启 | 0 - 140 步距1 | 0 - 140 步距1 | 0 - 140 步距1 | 0 - 140 步距1 | 此条指令无法完全表述当前设置的FES通道启停状态，第四个字节仅能表述一个通道
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 通道5强度 | 通道6强度 | 通道7强度 | 通道8强度 | 通道1频率 | 通道2频率 | 通道3频率 | 通道4频率
| 0 - 140 步距1 | 0 - 140 步距1 | 0 - 140 步距1 | 0 - 140 步距1 | 10 - 100 步距1 | 10 - 100 步距1 | 10 - 100 步距1 | 10 - 100 步距1
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 通道5频率 | 通道6频率 | 通道7频率 | 通道8频率 | NC | NC | 校验和 | 帧尾
| 10 - 100 步距1 | 10 - 100 步距1 | 10 - 100 步距1 | 10 - 100 步距1 | 0 | 0 | 0 | 0xCD
上下肢功率怎么区分开
距离该怎么计算
UI上显示的是左右平衡度，但是下位机上传的是下肢平衡度和上肢平衡度
运动模式对应关系不明确
阻力该怎么对应