## Sheet1
问题描述 | 完成状态 | 发现时间 | 解决时间 | 解决方案
FES踏车选项时，从FES退回踏车界面时，没有成功实现，而是退回到了主界面 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 添加了一个中间过渡标识用于表示是那种方式跳转的
radiobutton的样式表未实现 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 添加外部样式表
combox的样式表未实现 | 已完成 | 9.28 | 10.4
所有训练的参数以及FES参数未添加 | 训练参数已添加 | 9.28
信号显示图标未添加数据驱动 | 已完成 | 9.28 | 9.3 | 添加了WiFi的数据驱动
通道界面中，该界面显示时，肌肉有默认选中，该默认选中应该取消 | 已完成 | 9.28 |  | 使用选中的下一个作为默认值从而避免出现这种问题
slider效果未实现 | 已完成 | 9.28 | 9.3 | 使用加载外部样式表的形式进行实现
Fes参数界面中，点击完通道后，连接状态未实现 | 已完成 | 9.28
输入框中点击时未弹出软键盘 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 原来在代码中添加了Qt软件插件，但是qt的软件盘并未出现，并且该代码块抑制系统自带的软键盘弹出，将该部分代码取消掉之后就正常弹出键盘了
删除用户时出现闪退 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 原来的用户显示列表和后来的UI显示有冲突，代码是按照之前可以选择多用户同时删除的，现在该功能被取消掉，但是代码只改了显示部分，对于删除部分并未进行更改，故出现此问题
Fes参数界面中刺激盒和下面的界面未对应。 | 已完成 | 9.28 | 9.28 | 初始化时将页面设置为刺激盒A
设置界面中密码管理功能未实现 | 已完成 | 9.29 | 10.4 | 根据逻辑优化该模块
tableWidget界面UI效果未实现 |  | 9.28
与下位机通信方式以及协议未确定 | 已完成 | 9.3 |  | 通信方式使用UDP，但是协议并未确定
忘记密码弹窗未添加 | 已完成 | 9.3 | 9.3 | 添加窗口
combobox文字不能居中显示 |  | 9.3
用户管理中编辑用户后保存失败 | 已完成 | 9.3 | 10.4 | 在保存函数中区分了新建用户和编辑用户的保存
未添加用户训练参数保存数据表 |  | 10.4
将游戏内嵌到上位机界面中时出现游戏载入时界面位置偏移情况，这种情况往往都是第一次出现，目前怀疑可能是游戏分辨率发生变化变化出现的适应性不好导致的，具体什么原因有待讨论 |  | 10.9
左手、右手、左脚、右脚的位置有时会出现负数以及超越360的值 |  | 10.2
剩余时间没有添加 | 已完成 | 10.21 | 10.21
阻力设置值没有显示 | 已完成 | 10.21 | 10.21
上下肢隐藏没有成功 | 已完成 | 10.21 | 10.21
速度、阻力、方向调整后没有更新到启动参数中 | 已完成 | 10.21 | 10.21
心跳检测灭有添加 | 已完成 | 10.21 | 10.21
转速会跳变 | 已完成 | 10.21 | 10.21
训练完成时，训练报告未添加弹出 |  | 10.21
痉挛报警未添加 | 已完成 | 10.21 | 10.21
游戏未添加 |  | 10.21
进入踏车界面痉挛选择自动开启 | 已完成 | 10.21 | 10.21
痉挛确认后未发送痉挛确认指令 | 已完成 | 10.21 | 10.21
三次痉挛退出训练未添加 | 已完成 | 10.21 | 10.21
距离该怎么计算（使用圈数进行计算）
UI上显示的是左右平衡度，但是下位机上传的是下肢平衡度和上肢平衡度，默认为左侧平衡度，右侧为100-左侧 | 已完成 | 10.21 | 10.21
阻力该怎么对应（改成档位） | 已完成 | 10.21 | 10.21
痉挛后方向问题未添加 | 上位机已添加 | 10.24
正向反向问题，需要添加一个绝对值 | 上位机已添加 | 10.24
单主动、单被动模式未添加